НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ

ДЕРЖАВНІ ВИПРОБУВАННЯ

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Основні положення, організація, порядок

проведення і розгляду результатів

МетрологИя

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Основные положения, организация, порядок

проведения и рассмотрения результатов

Metrology

STATE TESTING OF MEASURING INSTRUMENTS

Basic principles, organization, procedure, and

consideration of results

___________________________________________________________________________

Чинний вiд 2005

### 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей  стандарт  поширюється  на засоби вимiрювальної техніки, що призначенi  до серiйного виробництва та серiйно випускаються  в Українi чи пiдлягають ввезенню та ввозяться на територію України  партiями, і  встановлює основнi положення системи державних  випробувань засобів вимірювальної техніки, органiзацiю, порядок проведення державних випробувань, а також порядок оформлення та розгляду матерiалiв за результатами цих випробувань.

Стандарт  не поширюється на:

- засоби вимiрювальної техніки, що розробляються, випускаються та ввозяться на територію України партіями для Збройних Сил, Прикордонних військ, Військ цивільної оборони та інших військових формувань, утворених відповідно до  законів України;

- засоби вимірювальної техніки, призначені для використання фізичними особами, що не є суб’єктами підприємницької діяльності, у побутовій сфері для їх власних потреб, на які не поширюється державний метрологічний нагляд;

- стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів.

Державнi випробування засобiв вимiрювальної техніки медичного  призначення  проводять відповідно до вимог цього стандарту та ДСТУ 3627.

________________________________________________________________________________

## Видання офіційне

Цей стандарт застосовують:

- спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері метрології (далі – ЦОВМ);

- національний науковий метрологічний центр і державні наукові метрологічні центри, що належать до сфери управління ЦОВМ, і територіальні (регіональні) органи ЦОВМ в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного підпорядкування (далі - метрологічні центри та територiальні органи), головні та базові організації метрологічних служб центральних органів виконавчої влади (далі - організації метрологічних служб), які уповноважені на проведення державних випробувань засобів вимірювальної техніки;

- підприємства (їх об'єднання), установи та організації незалежно від форм власності та виду діяльності, що діють на території України, які розробляють і  серійно виробляють засоби вимірювальної техніки (далі - підприємства та організації);

- виробники (експортери) іноземних держав, які ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України партіями (далі - іноземні виробники).

Цей стандарт придатний для цілей сертифікації засобів вимірювальної техніки.

### 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі документи:

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" у редакції, затвердженій Законом України  "Про внесення змін до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від 15 червня 2004 р. № 1765-IV (далі – Закон України "Про метрологію  та  метрологічну  діяльність")

ДСТУ 2681: 1) Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ  3627: 1) Вироби медичні. Розроблення і запровадження  у виробництво. Основні положення.

### 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни та відповідні визначення згідно із Законом України "Про метрологію  та  метрологічну  діяльність" і ДСТУ 2681.

### 4 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Державнi випробування засобiв вимiрювальної техніки проводять з метою:

- забезпечення єдності вимiрювань в Українi;

- запровадження у виробництво, серiйного виробництва та ввезення  на територію України партіями засобiв вимiрювальної техніки,  якi  вiдповiдають статті 26 Закону України "Про метрологію  та  метрологічну  діяльність" і встановленим метрологiчним нормам i правилам;

- захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

4.2 Основними завданнями державних випробувань засобiв вимiрювальної техніки є:

- установлення вiдповiдностi розроблених в Україні засобiв вимiрювальної техніки вимогам нормативних документiв – стандартів та (або) технічних умов (далi - НД);

__________________

1) На розгляді

- установлення відповідності засобів вимірювальної техніки, що пiдлягають ввезенню та ввозяться на територію України  партiями, вимогам НД і технічній документації іноземного виробника;

- перевiрка правильностi вибору методiв і засобiв повiрки  (калібрування) засобів вимірювальної техніки, а також забезпеченостi засобiв вимiрювальної техніки  методиками повірки (калібрування) та робочими еталонами під  час випуску з виробництва, після ремонту  та під час експлуатацiї;

-  перевiрка вiдповiдностi засобiв вимiрювальної техніки вимогам безпеки та охорони довкілля;

-  перевiрка  вiдповiдностi  засобiв  вимiрювальної техніки,  що серійно виробляються в Україні та ввозяться на територію України партіями, вимогам НД та їх затвердженим типам.

4.3  Позитивнi результати державних випробувань засобiв вимiрювальної  техніки та подальше затвердження їхніх типів ЦОВМ є пiдставою для серійного виробництва цих засобiв  вимiрювальної техніки в Україні чи ввезення їх на територію України партіями.

4.4  Запроваджуються  два види державних випробувань засобів вимірювальної техніки – державні приймальнi випробування та державні контрольнi випробування.

4.5  Державним приймальним випробуванням пiдлягають дослiднi  зразки засобiв вимiрювальної техніки, призначених до серiйного виробництва в Українi, та зразки засобів вимiрювальної техніки, які серійно виробляються іноземними виробниками i пiдлягають ввезенню на територію України партiями.

4.6 Державним контрольним випробуванням підлягають:

а)  зразки засобів вимірювальної техніки з установчої серії у випадках,  коли тип засобiв вимiрювальної техніки не затверджений  за результатами державних приймальних випробувань цих засобів;

б)  засоби  вимірювальної техніки затверджених типів, які серійно  виробляються в Україні. Ці випробування проводяться з метою контролю відповідності засобів вимiрювальної техніки  вимогам НД і затвердженим типам у перший рік їх серійного виробництва, а також із періодичністю три роки;

в)  засоби вимiрювальної техніки затверджених типів, які ввозяться  на  територію України партіями. Ці випробування проводяться з метою контролю відповідності засобів вимiрювальної техніки вимогам технічної документації іноземного виробника та затвердженим типам із періодичністю три роки;

г)  засоби  вимірювальної техніки затверджених типів, які серійно виробляються в Україні, - у разі поставлення цих засобів на серійне виробництво іншими виробниками;

д)  засоби  вимірювальної техніки затверджених типів, які серійно  виробляються в інших країнах, - у разі поставлення цих засобів на серійне виробництво в Україні;

е)  засоби  вимірювальної  техніки затверджених типів  - у разі  внесення в конструкцію, технологію виготовлення засобів або умов їх експлуатації вимірювальної техніки змін, які можуть вплинути на їхні метрологічні характеристики, або у разі зміни нормованих значень метрологічних характеристик цих засобів;

ж)  засоби вимірювальної  техніки затверджених типів – у разі поновлення їх серійного виробництва після  тривалої  (більше трьох років) перерви.

4.7 У разі наявності інформації щодо погіршення якості засобів вимірювальної техніки, що серійно виробляються в Україні, можуть проводитись позачергові  державні  контрольні випробування цих засобів.

Позачергові  державні  контрольні випробування проводяться за рішенням ЦОВМ або територіального органу  за місцезнаходженням виробника засобів вимірювальної техніки.

4.8  Терміни  проведення державних контрольних випробувань засобів  вимірювальної техніки, що серійно виробляються в Україні,  слід  установлювати  з  урахуванням виробничих планів виробників цих засобів.

Допускається сумiщення державних контрольних випробувань засобів  вимірювальної техніки, що серійно виробляються в Україні, з  квалiфiкацiйними  та перiодичними випробуваннями цих засобів.

4.9  Типи  засобiв  вимiрювальної  техніки, затвердженi ЦОВМ,  пiдлягають  занесенню до Державного реєстру засобiв  вимiрювальної  техніки (далi  - Державний реєстр).

Реєстрація затверджених типiв засобiв вимірювальної техніки  здійснюється  згiдно з порядком, установленим ЦОВМ.

4.10  На засоби вимiрювальної техніки, що занесенi до Державного  реєстру та серійно виробляються в Україні, а також на експлуатаційні документи на ці засоби їхні виробники повиннi наносити Знак затвердження типу засобів вимірювальної техніки (далі - Знак затвердження типу), форма та розмiри  якого наведені в додатку А. Якщо  через особливості конструкцiї неможливо чи недоцiльно  наносити Знак затвердження типу на ці засоби, зазначений Знак наноситься  на їхню експлуатацiйну документацiю.

Іноземні виробники засобiв  вимiрювальної  техніки, занесених до Державного реєстру на підставі результатів державних випробувань, повиннi наносити Знак затвердження типу на засоби вимірювальної техніки або на їхню експлуатацiйну документацiю.

4.11 Назва та умовне позначення, призначення та галузь застосування, принцип дії та опис конструкції, основні технічні характеристики, а  також інша інформація щодо засобів вимірювальної техніки, занесених до Державного реєстру, наводиться в описі типу засобів вимірювальної техніки для Державного реєстру (далі – опис типу для Державного реєстру), який складається за формою, наведеною в додатку Б.

4.12 Роботи з державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки оплачують розробники засобів вимірювальної техніки чи іноземні виробники засобів вимірювальної техніки або їхні офіційні представники в Україні,  якi подали ці засоби на державні приймальні випробування;

Роботи з державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки оплачують виробники засобiв вимiрювальної техніки, що серійно виробляються в Україні, чи іноземні виробники засобів вимiрювальної техніки, що ввозяться на територію України партіями, або їхні офіційні представники в Україні.

4.13  Результати  державних  випробувань і затвердження типу  засобiв  вимiрювальної  техніки, проведених в іноземних державах,  можуть визнаватись ЦОВМ вiдповiдно до мiжнародних договорів України.

Визнання  ЦОВМ результатів державних випробувань і затвердження  типу  засобiв  вимiрювальної  техніки, проведених в  іноземних  державах, здійснюється згідно із процедурами, передбаченими мiжнародними договорами України.

4.14 Матеріали за результатами державних випробувань засобiв  вимiрювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партiями,  можуть  бути  використані ЦОВМ при вирішенні питання щодо уповноваження чи атестації у державній метрологічній системі повірочних або калібрувальних лабораторій іноземних виробників на проведення повірки  (калібрування) засобів вимірювальної техніки при випуску з виробництва.

4.15  Функцiї метрологічної служби  України стосовно державних випробувань та затвердження типу засобiв вимiрювальної  техніки наведено нижче.

4.15.1 ЦОВМ виконує такі функції:

-  здійснює уповноваження метрологічних центрів і територiальних органів на проведення державних приймальних і державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки;

-  здійснює уповноваження організацій метрологічних служб на проведення державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд;

- організовує  проведення  державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, а також державних контрольних випробувань  засобiв вимiрювальної техніки, що ввозяться на територію  України партіями;

-  розглядає матерiали за результатами державних випробувань  засобiв вимiрювальної техніки;

- затверджує типи засобiв вимiрювальної техніки та встановлює порядок ведення Державного реєстру;

- видає сертифiкати затвердження типу засобiв вимiрювальної  техніки,  сертифiкати відповідності засобiв вимiрювальної техніки  затвердженому  типу, а також свідоцтва про визнання затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки на підставі мiжнародних договорів України (далі - свідоцтва про визнання затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки);

- вилучає  з Державного реєстру типи засобiв вимiрювальної  техніки,  якщо ці засоби вимiрювальної  техніки не  вiдповiдають вимогам НД та (або)  затвердженому типу;

- органiзовує видання офiцiйних iнформацiйних матеріалів щодо  засобів вимiрювальної техніки, типи яких занесены до Державного реєстру.

4.15.2 Укрметртестстандарт виконує такі функції:

- здiйснює науково-методичне керiвництво проведенням державних  випробувань засобiв вимiрювальної техніки;

-  розробляє НД, якi визначають порядок проведення державних  випробувань  засобiв  вимiрювальної  техніки  i  встановлюють загальнi вимоги до методики випробувань;

-  розглядає за дорученням ЦОВМ  заявки підприємств та органiзацiй, а також іноземних  виробників на проведення державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, готує і надає ЦОВМ проекти листів-доручень на проведення цих випробувань;

-  складає  проекти  планів  проведення державних контрольних  випробувань засобiв вимiрювальної техніки, що ввозяться на територію  України  партіями, та подає їх на розгляд і затвердження ЦОВМ;

-  проводить експертизу i реєстрацію типових програм державних приймальних випробувань;

-  проводить експертизу матерiалів за результатами державних  випробувань  засобiв  вимiрювальної техніки i подає їх на розгляд  ЦОВМ;

-  оформлює  проекти  сертифікатів затвердження типу засобів  вимірювальної техніки, сертифікатів відповідності засобiв вимiрювальної  техніки  затвердженому типу та свідоцтв про визнання  затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки;

- веде Державний реєстр;

- готує інформацію, необхідну для видання офiцiйних матеріалів стосовно засобів вимiрювальної техніки, занесених до Державного реєстру;

- виконує функцiї, визначені в  4.15.3-4.15.5.

4.15.3  Метрологічні центри та територiальнi органи, уповноважені  на проведення  державних  приймальних  випробувань засобів вимірювальної техніки,  відповідно до галузі уповноваження, виконують такі функції:

- проводять державнi приймальнi випробування засобiв вимiрювальної техніки;

- проводять  роботи  щодо  удосконалення методiв та засобiв  випробувань  (повiрки чи калібрування) засобiв вимiрювальної техніки.

У разі проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями, зазначені метрологічні центри та територiальнi органи розробляють програми державних приймальних випробувань,  документи на методики повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки та описи типу для Державного реєстру.

4.15.4  Метрологічні центри та територiальнi органи, уповноважені на проведення  державних  контрольних  випробувань засобів вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України партіями, відповідно до галузі уповноваження, виконують такі функції:

- розробляють програми державних контрольних випробувань;

- проводять  роботи  щодо  удосконалення методiв та засобiв повiрки чи калібрування засобiв вимiрювальної техніки;

- проводять державнi контрольні випробування засобiв вимiрювальної техніки;

- надають пропозиції ЦОВМ щодо вилучення з Державного реєстру типів засобів вимірювальної техніки на підставі негативних результатів випробувань, а також у разі неподання цих засобів на чергові державні контрольні випробування.

4.15.5 Територiальнi органи, уповноважені на проведення державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, що серійно виробляються в закріпленому регіоні, виконують такі функції:

- складають та затверджують плани державних контрольних  випробувань  засобiв  вимiрювальної техніки;

-  проводять державнi контрольнi випробування засобiв вимiрювальної техніки;

- беруть участь в проведеннi державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, призначених до серійного виробництва у закріпленому регіоні;

- на підставі рекомендацій, наведених в актах державних випробувань, видають підприємствам-виробникам засобів вимірювальної техніки дозволи на випуск установчої серiї засобiв вимiрювальної техніки та тимчасові дозволи на серійне виробництво цих засобiв;

-  забороняють  випуск  в обiг засобiв вимiрювальної техніки  на пiдставi негативних результатiв державних контрольних випробувань;

- надають ЦОВМ пропозицiї щодо вилучення з Державного реєстру типiв засобiв вимiрювальної техніки, якщо ці засоби вимiрювальної техніки не вiдповідають  вимогам НД та (або) затвердженому типу;

4.15.6 Організації метрологічних служб,  уповноважені ЦОВМ на проведення  державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, відповідно до галузі уповноваження, виконують такі функції:

- проводять державнi приймальнi випробування засобiв вимiрювальної  техніки;

- проводять  роботи  щодо  удосконалення методiв та засобiв  випробувань (калібрування) засобiв вимiрювальної техніки.

У разі проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями, зазначені організації метрологічних служб розробляють програми державних приймальних випробувань, документи на методики повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки та описи типу для Державного реєстру.

### 5 ДЕРЖАВНІ ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

5.1  Проведення державних приймальних випробувань засобiв  вимiрювальної техніки організовує ЦОВМ на підставі розгляду заявок на проведення цих випробувань (далі – заявки), які розробники засобів вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні, чи іноземні виробники засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями, або офіційні представники цих виробників в Україні складають за формами, наведеними в додатку В, і подають ЦОВМ.

5.1.1 Попередній розгляд заявок за дорученням ЦОВМ здійснює Укрметртестстандарт, який в 10-денний  строк  проводить цей розгляд, готує проекти  листів-доручень на проведення державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки (далі – листи-доручення) та надає  їх ЦОВМ.

5.1.2  ЦОВМ направляє листи-доручення, а також копії заявок метрологічним  центрам, територiальним органам чи організаціям метрологічних  служб, яким доручається проведення державних приймальних випробувань.

Окрім того, ЦОВМ направляє розробникам  засобів  вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні, територiальним органам за місцезнаходженням підприємств, які планують виробляти ці засоби вимірювальної техніки, а також іноземним  виробникам або офіційним представникам цих виробників в Україні, листи, що містять інформацію стосовно організацій, яким доручено проведення державних приймальних випробувань, та щодо планованих термінів проведення цих випробувань.

5.2 Державнi  приймальнi випробування засобiв вимiрювальної  техніки  проводять  метрологічні  центри чи територiальні органи,  уповноважені ЦОВМ на проведення цих робiт.

Державнi  приймальнi випробування засобiв вимiрювальної  техніки,  на  якi  не поширюється державний метрологiчний нагляд, можуть проводити  організації метрологiчних служб, уповноважені ЦОВМ на проведення цих робіт.

5.3  За рішенням ЦОВМ до проведення державних приймальних випробувань можуть залучатись представники замовника чи основного споживача засобiв вимiрювальної техніки, а також iнших  зацiкавлених органiзацiй.

У разі проведення державних приймальних випробувань  засобiв  вимiрювальної  техніки, призначених до серiйного виробництва в Українi, у цих випробуваннях повиннi брати участь територiальнi органи за мiсцезнаходженням підприємств, які планують виробляти засоби вимірювальної техніки.

5.4  В  обґрунтованих  випадках, за поданням розробникiв або  споживачiв  засобiв вимiрювальної техніки, а також зацiкавлених центральних органів виконавчої влади, підприємств  та органiзацiй, для проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні,  можуть створюватись державнi приймальнi комісiї.

Рiшення  щодо  створення державних приймальних комiсiй приймається  ЦОВМ на стадії організації державних приймальних випробувань і наводиться в листі-дорученні. У цьому ж листі-дорученні зазначається метрологічний центр або територіальний орган, який видає наказ щодо  створення державної приймальної комiсiї.

5.4.1  До  складу  державних  приймальних  комiсiй залучають  представників:

- метрологічного центру та (чи) територiального органу;

- територiального органу за місцезнаходженням підприємства, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки;

- замовника (основного споживача), розробника засобів вимірювальної техніки та підприємства, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки;

- iнших  зацiкавлених органiзацiй.

5.4.2 Головою  державної  приймальної  комiсiї призначається представник метрологічного центру чи територiального органу.

5.5  Державнi  приймальнi  випробування засобiв  вимiрювальної  техніки, призначених до серiйного виробництва в Українi, проводять  згiдно з  програмою,  розробленою розробником цих засобів і затвердженою керівником метрологічного центру, територiального  органу чи організації метрологічної служби.

У  разі  проведення  випробувань зазначених засобiв  вимiрювальної  техніки державною приймальною комісією програму державних приймальних випробувань затверджує керівник  метрологічного центру чи територiального органу, представник  якого призначений головою цієї комісії.

Державнi  приймальнi  випробування засобiв  вимiрювальної  техніки, що підлягають ввезенню на територію  України  партіями, проводять згiдно з  програмою,  розробленою та затвердженою метрологічним центром, територiальним органом чи організацією метрологічної служби.

5.5.1 Розробники засобiв вимiрювальної техніки подають метрологічним центрам, територiальним органам чи організаціям метрологічних служб, проект  програми  випробувань з документами, перелiченими у Г.1 - Г.3  додатка Г (по 1 прим.) не менше нiж за 30 днiв до планового  терміну початку випробувань.

У  разі  проведення  випробувань  державною приймальною комiсiєю  ці  документи у зазначений вище термін подаються метрологічному  центру  чи  територiальному органу, представник якого призначений  головою цієї комісії.

У  випадках проведення державних приймальних випробувань засобiв  вимiрювальної  техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями, метрологічним центрам, територiальним органам чи організаціям метрологічних служб  у зазначений термін подаються документи, зазначені у Д.1, Д.2 додатка Д (по 1 прим.).

5.5.2 Протягом  15  днiв метрологічні центри, територiальні органи  чи організації метрологічних  служб  розглядають подані документи, приймають  рiшення  щодо можливості проведення випробувань за наданим проектом  програми та затверджують програму або повертають її розробнику засобів вимірювальної техніки  із зауваженнями та рекомендацiями щодо усунення виявлених недоліків.

Після усунення виявлених недоліків проект програми повинен бути поданий на розгляд і затвердження повторно.

5.6  Терміни  проведення  державних  приймальних випробувань  зазначаються в  листі-дорученні.

Якщо засоби вимiрювальної техніки не були подані на державні  приймальні випробування в терміни, зазначені в листі-дорученні, метрологічні центри, територiальні  органи  чи  організації метрологічних служб самостійно приймають рiшення щодо змiни  цих термінів.

У  разі  проведення державних  приймальних випробувань  державною приймальною комісією  рiшення щодо змiни термінів проведення випробувань приймає  метрологічний  центр  або  територiальний орган, представник якого  призначений головою цієї комісії.

5.7  Початком державних приймальних випробувань вважають дату  отримання  метрологічними  центрами, територiальними органами  чи організаціями метрологічних служб документiв згідно з 5.5.1.

Закiнченням випробувань вважають дату затвердження акта державних приймальних випробувань.

5.8  На державнi приймальнi випробування засобiв вимiрювальної  техніки, призначених до серійного виробництва  в  Україні,  подаються  документи згiдно з додатком Г та три  дослідні зразки засобiв вимiрювальної техніки.

На  державнi  приймальнi  випробування засобiв вимiрювальної  техніки,  що підлягають ввезенню на територію України партіями,  подаються документи згiдно з додатком Д та три серійні зразки засобiв вимiрювальної техніки.

В обґрунтованих випадках кількість поданих зразкiв засобiв  вимiрювальної  техніки може бути зменшено або збiльшено за рішенням метрологічного  центру,  територiального органу чи  організації метрологічної служби, яким доручено проведення випробувань.

У  разі  проведення  випробувань  державною приймальною комісією рiшення щодо змiни кількості поданих зразків приймає метрологічний центр чи територiальний орган, представник якого призначений головою цієї комісії.

5.9  Державнi приймальнi випробування засобiв вимiрювальної  техніки проводяться на випробувальній базі:

-  розробників засобів вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні;

-  іноземних виробників  засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями.

Розробник  або іноземний виробник засобів вимірювальної техніки  забезпечує проведення робіт із випробувань необхідними робочими еталонами, випробувальним обладнанням та відповідними фахівцями.

Державнi  приймальнi випробування засобів вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні,  можуть  проводитись  із  застосуванням випробувальної бази  метрологічних  центрів  чи  територiальних  органів, а також підприємств і організацій, які мають необхідні робочі еталони та випробувальне обладнання.

В обґрунтованих випадках, за рішенням ЦОВМ, державнi  приймальнi  випробування засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями, можуть проводитись на випробувальній базі метрологічних  центрів  чи  територiальних  органів, яким доручено проведення випробувань.

5.10 Під час проведення державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Українi, перевiряють:

- комплектність поданих документів і відповідність їх побудови, змісту, викладення та оформлення вимогам НД;

-  вiдповiднiсть  номенклатури та способiв нормування технічних, у тому числі метрологiчних,  характеристик  засобiв  вимiрювальної  техніки, а також нормованих значень цих характеристик, наведених у проекті технічних умов,  вимогам  НД, що поширюються на ці засоби, та метрологiчним нормам і правилам;

- правильність  методик контролю технічних, у тому числі метрологiчних, характеристик засобiв  вимiрювальної  техніки, наведених у проекті технічних умов і в документі на методику повірки (калібрування), а також можливiсть контролю цих характеристик у  процесі  серiйного виробництва,  пiсля ремонту та під час експлуатацiї засобiв  вимiрювальної  техніки;

- вiдповiднiсть номенклатури, способiв нормування та нормованих значень вимог безпеки та охорони довкілля, а також методiв їх контролю, що наведені в проекті технічних умов, вимогам НД;

-  вiдповiднiсть номенклатури, способiв нормування та нормованих значень показникiв надiйностi, а також методiв  їх  контролю, що наведені  в проектi технiчних умов, вимогам НД;

- повноту та правильнiсть викладення експлуатацiйної документацiї;

- правильність побудови, викладення та оформлення проекту опису типу для Державного реєстру;

- вiдповiднiсть технiчних, у тому числі метрологічних, характеристик дослідних зразкiв засобiв вимiрювальної техніки, що піддавались випробуванням, вимогам проекту  технiчних умов та (або) стандартiв, які поширюються на ці засоби вимiрювальної техніки;

- можливiсть проведення повiрки (калібрування) засобiв вимiрювальної  техніки  згiдно з проектом документа на методику повiрки  (калібрування) з обов’язковою експериментальною перевіркою можливості проведення повірки (калібрування);

-  повноту  програми, правильнiсть методики та достовірність  результатiв попереднiх випробувань, проведених розробником засобiв вимiрювальної техніки.

Окрiм того, під час проведення державних приймальних випробувань  порівнюють технічні характеристики розроблених засобiв вимiрювальної техніки з характеристиками аналогiчних засобiв вимiрювальної техніки, що серiйно виробляються в Українi та в інших країнах.

5.11 Під час проведення державних приймальних випробувань  засобiв  вимiрювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партiями, перевiряють:

-  дотримання іноземним виробником правил законодавчої метрологiї, що дiють у країнi-експортерi, під час серійного виробництва засобiв вимiрювальної техніки;

-  вiдповiднiсть номенклатури, способiв нормування та нормованих  значень технічних, у тому числі метрологiчних, характеристик засобiв вимiрювальної  техніки,  наведених  у  технічній документацiї іноземного виробника, вимогам стандартiв, а також метрологiчним  нормам  i правилам, чинним в Українi;

- вiдповiднiсть номенклатури, способiв нормування та нормованих значень вимог безпеки та охорони довкілля, а також методiв їх контролю, що наведені в технічній документації іноземного виробника, вимогам стандартiв, чинних в Україні;

- повноту та правильнiсть методик випробувань, у тому  числi випробувань на надiйнiсть, згідно з якими іноземний виробник чи уповноважена на те організація країни-експортера проводять випробування, а також достовірність матеріалів за результатами цих випробувань;

- повноту та правильнiсть методик повiрки (калібрування),  згідно з якими метрологічна служба іноземного виробника чи організація нацiонального органу з метрологiї країни-експортера проводить контроль метрологічних характеристик засобiв вимiрювальної техніки під час випуску з виробництва, та достовірність матеріалів за результатами цього контролю;

- забезпеченість метрологічної служби іноземного виробника робочими еталонами, необхідними для контролю метрологічних характеристик засобiв вимiрювальної  техніки під час випуску з виробництва, а також своєчасність проведення метрологічної атестації (повірки чи калібрування) цих еталонів;

- можливiсть метрологiчного забезпечення засобiв вимiрювальної техніки під час їх експлуатацiї в Українi, в тому числi можливість проведення  повірки  (калібрування) згідно з документами на методики повiрки (калібрування), якi чинні в Українi чи розроблені в процесі проведення випробувань;

-  достатнiсть інформації, наведеної в експлуатацiйнiй документацiї іноземного виробника, яка постачається із засобами вимiрювальної техніки, для правильної експлуатацiї цих засобів в Українi;

- вiдповiднiсть технiчних, у тому числі метрологічних, характеристик зразкiв засобiв вимiрювальної техніки, що піддавались випробуванням, вимогам технічної документацiї іноземного виробника.

Окрiм  того,  під  час проведення цих випробувань оцiнюють:

-  вiдповiднiсть  метрологiчних норм і правил передавання розмiру одиниць фiзичних величин вiд нацiональних  еталонiв  країни-експортера засобам вимiрювальної техніки, поданим на випробування, аналогiчним нормам i правилам, чинним в Українi;

- систему управління якістю, впроваджену в іноземного виробника, - у разі впровадження цієї системи;

-  технiчний  рiвень  засобiв  вимiрювальної  техніки в порiвняннi з технiчним рiвнем аналогiчних засобiв вимiрювальної техніки, якi серiйно випускаються в Українi та iнших країнах.

5.12  Результати  державних приймальних випробувань оформлюють  вiдомістю вiдповiдностi засобiв вимiрювальної техніки вимогам НД або технічній документації іноземного виробника, в якiй наводять результати:

-  розгляду наданих на випробування технiчних документів із зазначенням конкретних  зауважень та рекомендацiй щодо усунення недоліків;

- експериментальних  дослiджень дослідних зразків засобів вимірювальної техніки або експериментальної перевірки серійних зразків засобiв вимiрювальної  техніки,  що підлягають ввезенню на територію України партіями із зазначенням граничних значень характеристик цих зразків, визначених у процесi проведення випробувань.

5.13 За результатами державних приймальних випробувань повинні складатись акти випробувань.

Форма акта державних приймальних випробувань засобів вимiрювальної техніки, призначених  до серiйного виробництва в Україні, наведена в додатку Е, а форма акта державних приймальних випробувань засобів вимiрювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України  партiями – в додатку Ж.

5.14 У разі позитивних результатів державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні, акт випробувань, повинен містити рекомендації ЦОВМ щодо затвердження типу цих засобів вимiрювальної техніки, занесення його до Державного реєстру та видачі розробнику та виробнику цих засобів сертифіката затвердження типу засобів вимірювальної техніки за формою, наведеною в додатку  И, або щодо надання виробнику дозволу на випуск установчої серії засобів вимірювальної техніки за формою, наведеною в додатку К.

5.15 За позитивних результатів державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями, акт випробувань повинен містити рекомендації ЦОВМ щодо затвердження типу цих засобів, занесення його до Державного реєстру та видачі іноземному виробнику чи його офіційному представнику в Україні сертифікату затвердження типу засобів вимірювальної техніки.

5.16 У разі негативних результатів державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні,  акт випробувань повинен містити рекомендації ЦОВМ щодо доцільності або недоцільності повторного подання засобів вимірювальної техніки на державні приймальні випробування.

### 6 ДЕРЖАВНІ КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

6.1  Державні контрольні випробування  засобiв вимiрювальної  техніки,  що серійно виробляються в Україні, проводяться згідно з планом випробувань, який складається на поточний рiк і затверджується територiальним органом за місцезнаходженням виробників цих засобів. У випадках, передбачених 4.6, а), г), д), е), ж), випробування можуть проводитись додатково до зазначеного плану.

Державні контрольні випробування засобiв вимiрювальної  техніки, що ввозяться на територію України партіями, проводяться згідно з планом випробувань, який складається на поточний рік Укрметртестстандартом і затверджується ЦОВМ.

У випадку, передбаченому 4.6, е), державні контрольні випробування засобів вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України партіями, проводяться на підставі листів-доручень ЦОВМ.

6.2  Державнi  контрольнi випробування засобiв вимiрювальної техніки,  що  серійно виробляються в Україні, проводять територiальнi органи за місцезнаходженням виробників цих засобів. За  рішенням  ЦОВМ до проведення випробувань можуть залучатись представники  метрологічних  центрів, основного споживача засобiв вимiрювальної  техніки, а також iнших зацiкавлених органiзацiй.

У випадку, передбаченому 4.6, д), державні контрольні випробування засобів вимірювальної техніки проводяться за обов’язкової участі метрологічних центрів або територiальних органів, які проводили держані приймальні випробування цих засобів або експертизу документів, з метою визнання затвердження типу засобiв вимiрювальної  техніки відповідно до міжнародних договорів України.

6.3  Державні  контрольні випробування засобiв вимiрювальної техніки,  що  ввозяться на територію України партіями, проводять метрологічні центри чи територiальні органи, які проводили попередні державні (приймальні чи контрольні) випробування цих засобів вимірювальної техніки.

6.4 Під час державних контрольних випробувань засобiв  вимiрювальної техніки, які серійно виробляються в Україні, проводять:

-   експертизу  технiчної  документацiї, що поширюється на засоби вимірювальної техніки;

- експериментальну перевірку зразкiв засобiв вимiрювальної техніки в обсязі  перiодичних  випробувань згiдно з стандартами та (або) технiчними умовами на засоби вимiрювальної техніки конкретного типу.

6.5 Обсяг і методика проведення державних контрольних випробувань  засобів  вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України  партіями,  визначається програмою, розробленою і затвердженою метрологічним центром чи територiальним органом, які зазначені в 6.3.

6.6  Початком державних контрольних випробувань засобiв вимiрювальної  техніки, що серійно виробляються в Україні, вважають дату пiдписання акта вiдбору зразкiв цих засобів для проведення випробувань. Зазначений акт, який підписується представниками територіального органу та виробника, повинен містити інформацію щодо кількості відібраних зразків засобiв вимiрювальної  техніки та їхніх заводських номерів.

Початком  державних  контрольних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, що ввозяться на територію України партіями, вважають  дату отримання метрологічним центром або територіальним органом документів, зазначених у додатку Л.

Закiнченням державних контрольних випробувань вважають дату затвердження акта цих випробувань.

6.7 На державнi контрольнi випробування  засобiв вимiрювальної  техніки,  що серійно виробляються в Україні, виробник подає документи  згiдно  з  додатком  Л та зразки засобiв вимiрювальної техніки  в кiлькостi, передбаченій стандартами та (або) технiчними  умовами  на  конкретнi типи засобiв вимiрювальної техніки для перiодичних випробувань. Зразки засобiв вимiрювальної техніки для проведення випробувань відбираються зі складу готової продукції

На  державнi  контрольнi випробування засобів вимірювальної техніки, що  ввозяться  на територію України партіями, іноземний виробник  подає  документи  згiдно з додатком Л та зразки засобiв вимiрювальної техніки в кiлькостi, передбаченій програмою державних контрольних випробувань. Правила відбирання зразків засобів вимірювальної техніки для проведення випробувань встановлюються програмою державних контрольних випробувань.

6.8 Державнi контрольнi випробування проводяться на випробувальній  базі виробників засобів вимірювальної техніки, у тому числі іноземних.

Виробники  засобів  вимірювальної техніки, у тому числі іноземні,  забезпечують  проведення робіт із випробувань необхідними робочими еталонами, випробувальним обладнанням та відповідними фахівцями.

У разі відсутності у виробників засобів вимірювальної техніки, у тому числі іноземних, робочих еталонів та (або) випробувального обладнання, що необхідні для проведення державних  контрольних  випробувань, експериментальна перевірка зразкiв засобiв вимiрювальної техніки може проводитись із використанням випробувальної бази територiальних органів, підприємств та організацій, а також іноземних фірм, які мають необхідні робочі еталони та випробувальне обладнання.

В обґрунтованих випадках, за рішенням ЦОВМ, державнi  контрольні випробування засобів вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України партіями, можуть проводитись на випробувальній базі метрологічних  центрів  чи  територiальних  органів, яким доручено проведення випробувань.

6.9  Під  час проведення державних контрольних випробувань засобiв  вимiрювальної  техніки у випадку, передбаченому 4.6, а), перевіряють:

- усунення недолiкiв, що виявлені під час проведення державних приймальних випробувань;

-  вiдповiднiсть нормованих значень характеристик засобiв вимiрювальної техніки проекту опису  типу  для  Державного реєстру;

-  вiдповiднiсть характеристик поданих на випробування зразків засобiв вимiрювальної техніки вимогам НД;

-  достовірність матерiалiв, якi пiдтверджують вiдповiднiсть показникiв надiйностi засобiв вимiрювальної техніки нормованим значенням;

-  наявнiсть у виробника робочих еталонів, випробувального  обладнання та умов, необхiдних для проведення приймально-здавальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки та їх повiрки (калібрування) під час випуску із виробництва;

-  можливiсть проведення перiодичних випробувань на випробувальнiй базi виробника засобів вимірювальної техніки та (або) iнших підприємств та органiзацiй;

-  забезпеченiсть  територіальних  органів  і метрологiчних служб підприємств та організацій робочими еталонами та документами на методики повiрки (калібрування), що необхiдні для повiрки (калібрування) засобiв вимiрювальної техніки після ремонту та під час експлуатації.

6.10 Під  час проведення державних контрольних випробувань засобiв  вимiрювальної  техніки у випадках, передбачених 4.6, б), в), перевіряють:

- усунення недолiкiв, що виявлені під час проведення попередніх державних випробувань (приймальних чи контрольних);

-  вiдповiднiсть характеристик поданих на випробування зразків засобiв вимiрювальної техніки, вимогам НД чи технічній документації іноземного виробника, а  також затвердженому  типу;

-  достовірність матерiалiв, якi пiдтверджують вiдповiднiсть показникiв надiйностi засобiв вимiрювальної техніки нормованим значенням.

Окрім того, під час проведення цих випробувань проводять аналiз претензiй до якості засобiв  вимiрювальної техніки, якi надiйшли вiд споживачiв після попередніх державних випробувань.

6.11  Під час проведення державних контрольних випробувань засобiв  вимiрювальної  техніки у випадках, передбачених 4.6, г), ж), перевіряють:

-  вiдповiднiсть характеристик поданих на випробування зразків засобiв вимiрювальної техніки вимогам НД, а також затвердженому  типу;

-  достовірність матерiалiв, якi пiдтверджують вiдповiднiсть показникiв надiйностi засобiв вимiрювальної техніки нормованим значенням

-  наявнiсть у виробника робочих еталонів, випробувального  обладнання та умов, необхiдних для проведення приймально-здавальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки та їх повiрки (калібрування) під час випуску із виробництва;

-  можливiсть проведення перiодичних випробувань на випробувальнiй базi виробника та (або) iнших підприємств та органiзацiй.

6.12 Під час проведення державних контрольних випробувань засобiв  вимiрювальної  техніки у випадку, передбаченому 4.6, д), перевіряють:

-  вiдповiднiсть  номенклатури та способiв нормування технічних, у тому числі метрологiчних,  характеристик  засобiв  вимiрювальної  техніки, а також нормованих значень цих характеристик, наведених у проекті технічних умов,  вимогам  НД, та метрологiчним нормам і правилам;

- достовірність  методик контролю технічних, у тому числі метрологiчних, характеристик засобiв  вимiрювальної  техніки, наведених у проекті технічних умов і документі на методику повірки (калібрування), а також можливiсть контролю цих характеристик у  процесі  серiйного виробництва,  пiсля ремонту та під час експлуатацiї засобiв  вимiрювальної  техніки;

- вiдповiднiсть номенклатури, способiв нормування та нормованих значень вимог безпеки та охорони довкілля, а також методiв їх контролю, що наведені в проекті технічних умов, вимогам стандартiв;

-  вiдповiднiсть номенклатури, способiв нормування та нормованих значень показникiв надiйностi, а також методiв  їх  контролю, що наведені  в проектi технiчних умов, вимогам стандартiв;

- повноту та правильнiсть викладення експлуатацiйної документацiї;

- вiдповiднiсть характеристик поданих на випробування зразків засобiв вимiрювальної техніки вимогам проекту  технiчних умов та (або) стандартiв, які поширюються на ці засоби;

- можливiсть проведення повiрки (калібрування) засобiв вимiрювальної  техніки  згiдно з проектом документа на методику повiрки  (калібрування) з обов’язковою експериментальною перевіркою можливості проведення повірки (калібрування);

- правильність побудови, викладення та оформлення проекту опису типу для Державного реєстру.

6.13 Під час проведення державних контрольних випробувань засобiв  вимiрювальної  техніки у випадку, передбаченому 4.6, е), перевіряють:

- відповідність запропонованих виробником змін нормованих значень метрологічних характеристик засобів вимiрювальної  техніки вимогам стандартiв, які поширюються на ці засоби (у разі проведення державних контрольних випробувань, пов’язаних зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик засобів вимiрювальної  техніки);

- вiдповiднiсть метрологічних характеристик поданих на випробування зразків засобiв вимiрювальної техніки значенням, нормованим у проекті змін до технiчних умов та (або) в стандартах, які поширюються на ці засоби (у разі проведення державних контрольних випробувань, пов’язаних зі зміною нормованих значень метрологічних характеристик засобів вимiрювальної  техніки);

- вiдповiднiсть характеристик поданих на випробування зразків засобiв вимiрювальної техніки, виготовлених з урахуванням змін, які вносяться в конструкцію чи технологію їх виробництва, вимогам НД (у разі проведення державних контрольних випробувань, пов’язаних із внесенням змін у конструкцію чи технологію виготовлення засобів  вимірювальної техніки, які можуть вплинути на метрологічні характеристики цих засобів);

- правильність побудови, викладення та оформлення проекту опису типу для Державного реєстру.

6.14  Якщо в процесi проведення державних контрольних випробувань  виявлена  невiдповiднiсть технiчних характеристик зразків засобiв вимiрювальної  техніки вимогам технiчних умов (проекту технічних умов або проекту змін до технічних умов)  та (або) стандартiв на  конкретнi типи цих засобiв або технічній документації іноземного виробника, а також затвердженому  типу, метрологічний центр або територiальний орган, який проводить випробування, приймає рiшення щодо:

- визнання результатiв випробувань негативними;

- проведення випробувань  на подвiйнiй кiлькостi зразкiв засобiв вимiрювальної техніки.

Зазначене рiшення приймається з урахуванням характеру невiдповiдностей,  їх  кiлькостi та результатiв аналiзу причин невiдповiдностей.

Якщо  результати  випробувань на подвійнiй кiлькостi зразкiв пiдтверджують невiдповiднiсть технiчних характеристик зразків засобiв  вимiрювальної  техніки  вимогам технiчних умов (проекту технічних умов або проекту змін до технічних умов)  та (або) стандартiв на  конкретнi типи цих засобiв або технічній документації іноземного виробника, а також затвердженому  типу, результати державних контрольних випробувань визнаються негативними.

6.15  Результати  державних контрольних випробувань оформлюють:

- перелiком недоліків, виявлених у наданiй документацiї (за наявності таких недоліків);

- вiдомiстю вiдповiдностi технічних характеристик зразкiв засобiв вимiрювальної техніки вимогам НД або технічній документації іноземного виробника з наведенням граничних значень характеристик кожного зразка, визначених у процесі проведення випробувань.

Результати випробувань засобiв вимiрювальної техніки, що серійно виробляються в Україні, на відповідність вимогам безпеки оформлюються окремим  протоколом (за наявності таких вимог у НД).

6.16 За результатами державних контрольних випробувань повинні складатись акти випробувань.

Форма акта державних контрольних випробувань засобів вимiрювальної техніки, що призначені  до серiйного виробництва чи серійно виробляються  в Україні, наведена в додатку М, а форма акта державних контрольних випробувань засобів вимiрювальної техніки, що ввозяться на територію України  партiями, – в додатку Н.

6.16.1  За позитивних результатів державних контрольних випробувань  зразків засобiв вимiрювальної техніки, проведених згідно з  4.6, а),  акт випробувань  повинен мiстити рекомендацiї ЦОВМ щодо затвердження  типу  засобiв вимiрювальної техніки,  занесення його до Державного реєстру та видачі розробнику і виробнику цих засобів сертифіката затвердження типу засобів вимірювальної техніки.

6.16.2 За позитивних результатів державних контрольних випробувань засобiв вимiрювальної техніки затверджених типів акт випробувань повинен містити рекомендації ЦОВМ щодо видачі виробникам цих засобів сертифікатів відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу за формою, наведеною в додатку П.

6.16.3  У випадках, коли за період після проведення попередніх державних випробувань виробник засобiв вимiрювальної техніки затверджених типів, у тому числі іноземний, змінив назву чи місцезнаходження або умовне позначення засобів вимірювальної техніки, розробив нові модифікації, виконання чи типорозміри засобів вимірювальної техніки, а також вніс зміни до нормованих значень технічних, у тому числі метрологічних, характеристик цих засобів акт випробувань повинен містити рекомендації ЦОВМ щодо внесення відповідних змін до Державного реєстру та (або) до опису типу для Державного реєстру.

6.16.4  За негативних результатів державних контрольних випробувань засобів вимiрювальної техніки, що серійно виробляються в Україні, в акті випробувань наводять вказiвку щодо видачі виробнику заборони на випуск в обiг засобiв вимiрювальної техніки, якi не відповідали вимогам НД.

В  обґрунтованих випадках, в актi випробувань наводять також пропозиції  ЦОВМ щодо вилучення типів зазначених засобiв вимiрювальної техніки з Державного реєстру.

6.16.5  За негативних результатів державних контрольних випробувань засобів вимiрювальної техніки, що ввозяться на територію України  партiями, акт випробувань повинен містити пропозиції  ЦОВМ щодо призупинення ввезення на територію України партiями засобів вимірювальної техніки, що не відповідали затвердженому типу, або щодо вилучення цих засобiв із Державного реєстру.

6.17  За позитивних результатiв державних контрольних випробувань  зразків засобiв вимiрювальної техніки, проведених згідно з 4.6, а, територiальний орган, на пiдставi акта випробувань,  видає виробнику тимчасовий  дозвiл  на серiйне виробництво засобiв вимiрювальної техніки за формою, наведеною в додатку Р.

6.18 За негативних результатiв державних контрольних випробувань засобів вимiрювальної техніки, що серійно виробляються  в Україні, територiальний орган, на пiдставi акта випробувань, забороняє  виробнику випуск в обiг засобiв вимiрювальної техніки, що не  вiдповiдають вимогам  НД і затвердженому типу, та вживає iнших правових заходів, передбачених чинним законодавством.

6.19  Пiсля  усунення  виробником засобів вимiрювальної техніки, що серійно виробляються  в Україні, причин, якi були пiдставою для  визнання результатiв державних контрольних випробувань негативними, ці засоби повиннi бути поданi на повторнi державні контрольні випробування.

### 7 РОЗГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ДЕРЖАВНИХ ВИПРОБУВАНЬ

7.1 Розгляд результатiв державних приймальних випробувань

7.1.1 Метрологічні центри, територiальні органи чи організації метрологічних служб, які проводили  державнi приймальнi випробування дослiдних зразків засобiв вимiрювальної техніки, призначених до серiйного виробництва в Українi (у разі проведення випробувань державною приймальною комісією  - метрологічний центр чи територiальний орган, представник якого призначався головою цієї комісії), за наявностi в актi випробувань  рекомендацiй щодо затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки та занесення його до Державного реєстру подають до Укрметртестстандарту:

-  примiрник акта державних приймальних випробувань;

-  відкориговані   за  результатами  випробувань  документи згiдно з Г.1 - Г.3, Г.7 (по 1 прим.) та Г.6 (2 прим.) додатка  Г. Усі документи, які подаються, повинні бути в установленому порядку  погоджені та затверджені, а технічні умови - зареєстровані.

Територiальному  органу за мiсцезнаходженням виробника подаються  примiрник акта державних приймальних випробувань та по одному  примiрнику  документiв,  перелiчених у Г.3, Г.6 додатка Г.

Розробнику  та підприємству, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки, подається по одному примiрнику акта державних приймальних випробувань.

7.1.2 Метрологічні центри, територiальні органи чи організації метрологічних служб, які проводили  державнi приймальнi випробування дослiдних зразків засобiв вимiрювальної техніки, призначених до серiйного виробництва в Українi (у разі проведення випробувань державною приймальною комісією  - метрологічний центр чи територiальний орган, представник якого призначався головою цієї комісії), за наявностi в актi випробувань  рекомендацiй щодо затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки та занесення його до Державного реєстру подають:

а) Укрметртестстандарту:

-  примiрник акта державних приймальних випробувань;

-  відкориговані   за  результатами  випробувань  документи згiдно з Г.1 - Г.3, Г.7 (по 1 прим.) та Г.6 (2 прим.) додатка  Г. Усі документи, які подаються, повинні бути в установленому порядку  погоджені та затверджені, а технічні умови – зареєстровані;

б) територiальному  органу за мiсцезнаходженням виробника:

- примiрник акта державних приймальних випробувань;

- по одному  примiрнику  документiв,  перелiчених у Г.3, Г.6 додатка Г;

в) розробнику  та підприємству, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки, - по одному примiрнику акта державних приймальних випробувань.

7.1.3  Якщо в актi державних приймальних випробувань  наведено рекомендацiї щодо надання виробнику дозволу на випуск  установчої  серiї засобiв вимiрювальної техніки, зазначені в 7.1.1 метрологічний центр, територiальний орган або організація метрологічної служби подають

а) Укрметртестстандарту:

-  примiрник акта державних приймальних випробувань;

-  відкориговані   за  результатами  випробувань  документи згiдно з Г.1 - Г.3 та Г.6 (по 1 прим.) додатка Г;

б) територiальному  органу за мiсцезнаходженням виробника, розробнику  та підприємству, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки, - по одному примiрнику акта державних приймальних випробувань.

7.1.4 Метрологічні центри, територiальні органи чи організації метрологічних служб, які проводили  державнi приймальнi випробування серійних зразків засобiв вимiрювальної техніки, що пiдлягають ввезенню на територію України  партіями,  за наявностi в актi випробувань рекомендацiй щодо затвердження  типу засобiв вимiрювальної техніки та занесення його до Державного реєстру подають до Укрметртестстандарту:

-  примiрник акта державних приймальних випробувань;

-  відкориговані   за  результатами  випробувань  документи згiдно  з  Д.1, Д.3, (по 1 прим.) додатка Д, а також погоджений  опис типу для Державного реєстру та затверджений  документ на методику повірки (калібрування) засобiв вимiрювальної техніки (по 1 прим.).

7.1.5 За негативних результатів державних приймальних випробувань метрологічні центри, територiальні органи чи організації метрологічних служб подають розробнику засобів вимірювальної техніки чи іноземному виробнику, а також до Укрметртестстандарту по одному примiрнику акта випробувань.

7.1.6 На пiдставi акта державних приймальних випробувань територiальний  орган за мiсцезнаходженням планованого виробника засобiв вимiрювальної техніки, призначених до серiйного виробництва в Українi, видає цьому виробнику:

-  тимчасовий дозвiл на серiйне виробництво засобiв вимiрювальної  техніки (за наявностi в актi випробувань рекомендацiй щодо  затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки та занесення його до Державного реєстру);

- дозвiл на виробництво установчої серiї засобiв вимiрювальної  техніки  (за  наявностi в актi випробувань рекомендацiй щодо надання такого дозволу).

7.1.7 Укрметртестстандарт у двадцятиденний строк проводить експертизу поданих матерiалiв, готує пропозиції за результатами випробувань і подає матеріали та пропозиції на розгляд ЦОВМ.

Порядок розгляду матеріалів за результатами державних приймальних випробувань встановлює ЦОВМ.

7.1.8  Пiсля прийняття ЦОВМ рiшення за результатами  державних  приймальних  випробувань Укрметртестстандарт у десятиденний строк надсилає витяг з цього рiшення:

-  розробнику засобів вимірювальної техніки (іноземному виробнику засобів вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України паріями, та (або) його офіційному представнику в Україні);

- підприємству, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки;

- територiальному органу за мiсцезнаходженням підприємства, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки.

7.1.9  Пiсля  реєстрації  затверджених типiв засобiв вимiрювальної  техніки  в Державному реєстрі ЦОВМ видає сертифiкат  затвердження  типу засобiв вимiрювальної техніки: 	- розробнику та підприємству, яке планує виробляти засоби вимірювальної техніки; 	- іноземному виробнику засобів вимiрювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями, або його офіційному представнику в Україні.

7.1.10 У  разі визнання ЦОВМ результатів державних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, проведених  в  іноземних державах, і затвердження їх типу іноземному  виробнику (та) або його офіційному представнику в Україні видається свідоцтво про визнання затвердження  типу  засобiв вимiрювальної техніки за формою, наведеною в 
додатку С.

7.1.10 Проекти сертифікатів затвердження  типу засобiв вимiрювальної техніки та свідоцтв про визнання затвердження  типу  засобiв вимiрювальної техніки оформлює Укрметртестстандарт у десятиденний строк від дня надходження заявок на їх оформлення.

Порядок оформлення сертифікатів і свідоцтв встановлює ЦОВМ.

7.2 Розгляд результатiв державних контрольних випробувань

7.2.1 Територіальний орган, який проводив випробування засобiв вимiрювальної техніки, що призначені до серiйного виробництва чи серійно виробляються в Українi, метрологічний  центр або територiальний орган, який проводив випробування засобiв вимiрювальної техніки, що ввозяться на територію України  партіями, подає до Укрметртестстандарту:

- один примірник акта державних контрольних випробувань - у випадках проведення  випробувань згідно з 4.6, б), в), г), ж),   а  також у випадках проведення позачергових державних контрольних випробувань;

- один примірник акта державних контрольних випробувань і документи згiдно з  
Л.1, Л.3, Л4, Л.7 (по 1 прим.), а також Л.8 (2 прим.) додатка  Л - у випадках проведення  випробувань згідно з 4.6, а), д);

- один примірник акта державних контрольних випробувань, зміни до технічних умов і документи згiдно з  Л.2, Л.3  (по 1 прим.), а також Л.8 (2 прим.) додатка  Л - у випадках проведення  випробувань згідно з 4.6, е). Документи згідно з Л.2, Л.3, Л8 подаються, якщо до них вносились зміни.

Усі документи, які подаються, повинні бути в установленому порядку погоджені та затверджені,  а технічні умови (сповіщення про зміни до технічних умов) – зареєстровані.

7.2.2  Укрметртестстандарт  у двадцятиденний строк проводить експертизу поданих  матерiалiв,  готує пропозиції за результатами випробувань і подає матеріали та пропозиції на розгляд ЦОВМ.

Порядок розгляду матеріалів за результатами державних контрольних випробувань встановлює ЦОВМ.

7.2.3  Пiсля прийняття ЦОВМ рiшення за результатами державних контрольних випробувань Укрметртестстандарт у десятиденний строк надсилає  витяг з цього рiшення:

- виробнику засобів вимірювальної техніки (у тому числі іноземному);

- територiальному органу за мiсцезнаходженням виробника.

7.2.4 Оформлення та видача сертифікатів затвердження типу засобiв вимiрювальної  техніки у випадках, якщо рішення щодо затвердження типiв засобiв вимiрювальної техніки та занесення їх до Державного реєстру  прийняте  за  результатами державних контрольних випробувань проведених згідно з 4.6, а, здійснюється згідно з 7.1.8, 7.1.10.

7.2.5  Сертифікати відповідності засобiв вимiрювальної техніки  затвердженому типу ЦОВМ видає виробникам  засобів  вимірювальної техніки на підставі позитивних результатів:

-  державних  контрольних  випробувань,  проведених у перший  рік серійного виробництва засобів  вимірювальної техніки затверджених типів;

-  перших  державних контрольних випробувань засобів вимірювальної  техніки,  якi ввозяться на територію України партiями;

- кожних наступних державних контрольних випробувань засобів  вимірювальної техніки.

7.2.6  Сертифікат відповідності засобiв вимiрювальної техніки затвердженому типу чинний протягом трьох років від дня затвердження акта державних контрольних випробувань, за результатами яких був виданий цей сертифікат.

7.2.7  Сертифікат відповідності засобiв вимiрювальної техніки, що серійно виробляються в Україні,  затвердженому типу є також документом, що засвідчує відповідність  цих  засобів  обов’язковим вимогам НД, у тому числі вимогам безпеки.

На  підставі сертифіката відповідності засобiв вимiрювальної техніки  затвердженому  типу,  без проведення додаткових випробувань  та процедур розгляду, виробнику може бути видано сертифікат відповідності  у державній системі сертифікації відповідно до порядку, встановленого ЦОВМ.

7.2.8 На підставі сертифіката затвердження типу засобiв вимiрювальної  техніки, виданого за результатами  державних  контрольних випробувань зразків з установчої серії, виробнику може бути видано сертифікат відповідності у державній системі сертифікації на зразки засобів вимірювальної техніки з цієї установчої серії без  проведення  додаткових випробувань та процедур розгляду відповідно до порядку, встановленого ЦОВМ.

.

ДОДАТОК А

(обов'язковий)

ФОРМА ТА РОЗМІРИ ЗНАКА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

#### ТИПУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Зображення та розміри Знака затвердження типу висотою 100 мм повиннi  вiдповiдати зазначеним на рисунку А.1.

Номiнальнi  розмiри  висоти Знака затвердження типу слiд вибирати з ряду: 2,5;  4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100 мм.

Рисунок А.1

Примітка. Розміри Знака затвердження типу наведено в міліметрах.

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ФОРМА ОПИСУ ТИПУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ

ТЕХНІКИ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ

Опис типу ________________________________________

(назва  та  умовне позначення засобів вимірювальної техніки)

для Державного реєстру засобів вимірювальної техніки

| ____________________________ (підлягає чи не підлягає опублікуванню у відкритому друку | ПОГОДЖЕНО* ______________ (посада керівника) ______________ (назва організації) ____________________ (підпис, ініціали, прізвище) "___"_______ ____ р. М.П. |
| --- | --- |

| ___________________________________________ (назва та умовне позначення засобів вимірювальної техніки) | Занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки Реєстрацiйний № _______ На замiну № _________ |
| --- | --- |

Випускається за  ____________________________________________________________

(позначення стандарту та (або) технiчних умов або посилання на технічну

документацію іноземного виробника)

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

__________________________________________________________________________

(призначення та галузь застосування засобів вимірювальної техніки)

ОПИС

__________________________________________________________________________

(принцип дiї та опис конструкцiї типу засобів вимірювальної техніки, кількість модифiкацiй, виконань і                  типорозмірів, їх позначення та особливостi)

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

_________________________________________________________________________

(основнi технiчнi характеристики типу засобів вимірювальної техніки в цiлому та його окремих модифiкацiй, виконань і типорозмірів, включаючи показники надiйностi)

ЗНАК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

__________________________________________________________________________

(мiсце та спосiб нанесення Знаку затвердження типу на зразки засобiв вимiрювальної техніки та (або) на експлуатацiйну документацiю)

КОМПЛЕКТНІСТЬ

__________________________________________________________________________

(комплект постачання засобiв вимiрювальної техніки, включаючи експлуатаційні документи)

ПОВІРКА ЧИ КАЛІБРУВАННЯ

__________________________________________________________________________

(назва та позначення документа на методику повiрки чи калібрування або посилання на роздiл експлуатацiйного документа; перелiк робочих  еталонів, необхiдних  для  проведення повiрки чи калібрування засобiв вимiрювальної техніки після  ремонту  та  під час експлуатації)

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

__________________________________________________________________________

(назва та позначення основних НД, якi поширюються на засоби вимiрювальної техніки)

ВИСНОВОК

__________________________________________________________________________

(висновок щодо вiдповiдності типу засобiв вимiрювальної техніки вимогам основних НД. Наводиться позначення цих НД)

Виробник:________________________________________________________________

(назва виробника та його поштова адреса)

**

__________________                              ______                   _______________

(назва розробника та                                           (пiдпис)                        (iнiцiали, прiзвище)

посада його керiвника)

М.П.

"____"_______ ____ р.

* Опис типу для Державного реєстру погоджує керівник метрологічного центру або територіального органу, який проводив державні приймальні випробування засобів вимірювальної техніки (представник  якого призначався головою державної приймальної комісії).

**  Опис типу засобів вимірювальної техніки, що підлягають  ввезенню на територію України партіями, підписує керівник підрозділу  метрологічного центру чи територіального органу, який погоджує цей опис типу.

ДОДАТОК В

(рекомендований)

ФОРМИ ЗАЯВОК НА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРИЙМАЛЬНИХ

#### ВИПРОБУВАНЬ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

В.1 Форма заявки на проведення державних приймальних випробувань засобів

вимірювальної техніки, призначених до серійного виробництва в Україні

____________________________ (посада керівника ЦОВМ) ____________________________ (прізвище, ініціали)

ЗАЯВКА

__________________________________________________________________________

(назва розробника засобу вимірювальної техніки, поштова адреса, номер телефону)

розроблено _________________________________________________ , який призначений для   	                    (назва та умовне позначення засобу вимірювальної техніки)

___________________________________________________________, буде використовуватись

(призначення засобу вимірювальної техніки)

_______________ ________________________ і має такі основні метрологічні характеристики

(галузь застосування засобу вимірювальної техніки)

_______________________________________________________________________________ .

(основні метрологічні характеристики засобу вимірювальної техніки)

____________________________________________  планується запровадити в серійне

(назва та умовне позначення засобу вимірювальної техніки)

виробництво на ___________________________________________________.

(назва планованого виробника та його місцезнаходження)

Просимо організувати проведення державних приймальних  випробувань ___________

(назва та

____________________________________ в ___ кварталі 200_  року.

умовне позначення засобу вимірювальної техніки)

Оплату  робіт, пов'язаних із проведенням державних приймальних випробувань, гарантуємо.

_______________________                   ________                         ______________

(посада керівника розробника)                           (підпис)                                (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                               ________                         ______________

(підпис)                                (ініціали, прізвище)

В.2 Форма заявки на проведення державних приймальних випробувань засобів

вимірювальної техніки, що підлягають ввезенню на територію України партіями

____________________________ (посада керівника ЦОВМ) ____________________________ (прізвище, ініціали)

ЗАЯВКА

__________________________________________________________________________

(назва іноземного виробника, назва країни, поштова адреса, номер телефону)

серійно виробляє _____________________________________________, який призначений для

(назва та умовне позначення засобу вимірювальної техніки)

____________________________________________________________________________, використовується

(призначення засобу вимірювальної техніки)

_______________ ________________________ і має такі основні метрологічні характеристики

(галузь застосування засобу вимірювальної техніки)

_______________________________________________________________________________ .

(основні метрологічні характеристики засобу вимірювальної техніки)

На цей час __________________________________ має намір ввозити зазначений засіб

(назва іноземного виробника)

вимірювальної техніки на територію України партіями.

Просимо організувати проведення державних приймальних  випробувань ___________

(назва та

____________________________________ в ___ кварталі 200_  року.

умовне позначення засобу вимірювальної техніки)

Оплату  робіт, пов'язаних із проведенням державних приймальних випробувань, гарантуємо.

Проведення переговорів, пов’язаних з організацією проведення державних приймальних випробувань зазначеного засобу вимірювальної техніки, доручаємо нашому офіційному представнику в Україні:

__________________________________________________________________________

(назва офіційного представника іноземного виробника в Україні,  поштова адреса, номер телефону)

_____________________________                     ________                         ______________

(посада керівника іноземного виробника)                           (підпис)                                (ініціали, прізвище)

Примітка. Якщо іноземний виробник подає на державні приймальні випробування  декілька типів засобів вимірювальної техніки, то заявка на проведення випробувань складається на ці декілька типів засобів вимірювальної техніки.

ДОДАТОК Г

(обов'язковий)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА ДЕРЖАВНІ

ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ,

ПРИЗНАЧЕНИХ ДО  СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

Г.1  Проект технiчних умов, пiдписаний керiвником розробника - 2 прим.

Г.2 Експлуатацiйнi документи - 2 прим. (кожного експлуатаційного документа).

Г.3  Проект  документа  на методику повiрки чи калібрування засобів вимірювальної техніки  - 2 прим. (якщо методика повірки чи калібрування засобів вимірювальної техніки не викладена в експлуатаційному документі).

Г.4 Матерiали попереднiх випробувань засобів вимірювальної техніки, проведених їх розробником (програма та методика попередніх випробувань, протоколи та акт за результатами цих випробувань) - 1 компл. (по одному примірнику кожного документа);

Г.5 Матерiали,  якi пiдтверджують (обґрунтовують) нормовані значення показників надiйностi засобу вимірювальної техніки - 1 прим.;

Г.6 Проект опису типу для Державного реєстру - 4 прим.

Г.7 Фотографiя загального вигляду засобiв вимiрювальної техніки розмiрами 13 см х 18 см або 18 см х 24 см - 1 прим.

Г.8  Проект  програми  державних приймальних випробувань засобiв вимiрювальної техніки - 3 прим.

Г.9 Матеріали за результатами біологічних та токсикологічних  досліджень   - 1 прим. (подаються у разі проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки медичного призначення).

Г.10  Висновок  щодо вибухозахищеності засобів вимірювальної техніки   - 1 прим. (подається  у  разі проведення державних приймальних випробувань  засобів вимірювальної техніки вибухозахищеного виконання).

Додаток  Д

(обов'язковий)

#### ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА ДЕРЖАВНІ

ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ,

ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВВЕЗЕННЮ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПАРТІЯМИ

Д.1 Документи іноземного виробника, якi постачаються із засобами вимiрювальної техніки - 2 прим. (кожного експлуатаційного документа).

Д.2  Нацiональнi документи країни-експортера іноземного виробника на методику повiрки чи калібрування  засобів вимірювальної техніки - 1 прим. (за їх наявностi).

Д.3 Фотографiя загального вигляду засобiв вимiрювальної техніки розмiром 13 см х 18 см або 18 см х 24 см - 2 прим.

Примiтка 1 Усi документи іноземного виробника подаються разом із перекладом українською (росiйською) мовою.

Примiтка  2 Якщо в документах іноземного виробника мiстяться  посилання  на  нацiональнi НД, то цi НД повиннi подаватися на випробування разом із перекладом українською (росiйською) мовою.

ДОДАТОК Е

(обов’язковий)

ФОРМА АКТА ДЕРЖАВНИХ ПРИЙМАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ПРИЗНАЧЕНИХ

ДО СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ

ЗАТВЕРДЖУЮ * ______________ (посада керівника) ______________ (назва організації) ____________________ (підпис, ініціали, прізвище) "___"_______ ____ р. М.П.

А К Т

державних приймальних випробувань __________________________________________,

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

поданих _____________________________________

(назва розробника засобів вимiрювальної техніки)

1 _______________________________** проведені державнi приймальнi випробування

___________________________________________, розроблених _________________________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                                  (назва та місцезнаходження

_______________________________.

розробника засобів вимiрювальної техніки)

Державні приймальні випробування __________________________ проведенi в період

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

від "___"________ ____ р. до "___"________ ____ р. на підставі _______________________ на

(номер i дата листа-доручення)

випробувальній базі ______________________________________________________________.
                                    (назва організації чи організацій, де проводились випробування, їх мiсцезнаходження)

2 ______________*** були поданi ___________________ дослідні зразки ____________

(кількість поданих зразків)                             (назва та умовне

________________________________________________________________________________

позначення модифікацій, виконань та типорозмірів дослідних зразків засобiв вимiрювальної техніки, поданих на

___________________________________________.

випробування, номери зразків, назва їх виробника)

___________________________________________________ призначені для  _____________________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                                      (призначення засобів

_____________________ , використовуються для  _________________________________________________

вимiрювальної техніки)                                                         (галузь застосування засобiв вимiрювальної техніки)

і мають такі основні технічні характеристики:

________________________________________________________________________________________

(перелік основних технічних, у тому числі метрологічних, характеристик засобiв вимiрювальної техніки,

_____________________________.

включаючи показники надійності)

3 Ознайомившись із поданими зразками  та  розглянувши  документацiю ________***

визнав наданi матерiали достатнiми для проведення державних  приймальних  випробувань.

При  цьому ____________ *** було встановлено:

- вiдповiднiсть  комплектностi поданих документiв установленим вимогам;

- придатнiсть зразкiв ___________________________ для проведення випробувань.

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

4 ______  *** провів державнi приймальнi випробування _________________________

(назва засобiв вимiрювальної

_____________згiдно  з  затвердженою програмою державних приймальних випробувань, яка

техніки)

додається до цього акта.

5 За результатами проведених державних приймальних випробувань установлено:

5.1 _______________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки відповідності побудови, змісту, викладення та оформлення документів, поданих на випробування, вимогам НД)

5.2 _______________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки повноти номенклатури та правильності способiв нормування технічних, у тому числі метрологiчних,  характеристик  засобiв  вимiрювальної  техніки, а також нормованих значень цих характеристик, наведених у проекті технічних умов,  вимогам  НД та метрологiчним нормам і правилам)

5.3 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки правильності  методик контролю технічних, у тому числі метрологiчних, характеристик засобiв  вимiрювальної  техніки, наведених у проекті технічних умов і в документі на методику повірки чи калібрування, а також висновок щодо можливості контролю цих характеристик у  процесі  серiйного виробництва,  пiсля ремонту та під час експлуатацiї засобiв  вимiрювальної  техніки)

5.4 _____________________________________________________________________________________.     (висновки за результатами перевірки повноти номенклатури, правильності способiв нормування та нормованих значень вимог безпеки та охорони довкілля, а також методiв їх контролю, що наведені в проекті технічних умов, вимогам НД)

5.5 _____________________________________________________________________________________.     (висновки щодо можливості застосування засобів вимірювальної техніки у вибухонебезпечних зонах – стосовно засобів вимірювальної техніки вибухозахищеного виконання)

5.6 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки повноти номенклатури, правильності способiв нормування та нормованих значень показникiв надiйностi, а також методiв  їх  контролю, що наведені  в проектi технiчних умов, вимогам НД)

5.7 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки повноти та правильності викладення експлуатацiйної документацiї)

5.8 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами визначення технiчних, у тому числі метрологічних, характеристик дослідних зразкiв засобiв вимiрювальної техніки та оцінки їх відповідності вимогам, проекту  технiчних умов та (або) стандартiв, які поширюються на ці засоби вимiрювальної техніки)

5.9 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки можливості проведення повірки чи калібрування засобiв вимiрювальної  техніки  згiдно з проектом документа на методику повiрки  чи калібрування, а також висновки за результатами оцінки стану метрологічного забезпечення засобiв вимiрювальної техніки при випуску з виробництва, після ремонту та під час експлуатації)

5.10 ___________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки повноти програми, правильності методики та достовірності результатів попередніх випробувань засобів вимірювальної техніки, проведених розробником)

5.11 ______________________________________________________________________.

(висновки за результатами оцінки технічного рівня засобів вимірювальної техніки)

6 У процесi проведення випробувань вiдмiчено  недолiки, наведенi у вiдомостi вiдповiдностi, яка додається до цього акта.

Результати державних приймальних випробувань _______________________________

(назва та умовне позначення засобiв

____________________ визнані _______________________.

вимiрювальної техніки)                   (позитивними чи негативними)

7 На пiдставi результатiв проведених випробувань __________ *** вважає за  доцiльне рекомендувати __________:

(назва ЦОВМ)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендацiї щодо затвердження типу засобів вимірювальної техніки, занесення його до Державного реєстру, а також  щодо видачі розробнику та виробнику сертифіката затвердження типу засобів вимірювальної техніки або щодо надання дозволу на виробництво установчої серії із зазначенням виробника цієї серії засобів вимірювальної техніки)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендацiї щодо подання засобiв вимiрювальної техніки на медичнi випробування - стосовно  засобiв вимiрювальної техніки  медичного призначення)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендації щодо встановлення виду контролю метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки (повірки чи калібрування) під час  випуску з виробництва, перед введенням в експлуатацію, після ремонту та під час експлуатації засобів вимірювальної техніки, а також щодо міжповірочного інтервалу чи рекомендованого міжкалібрувального інтервалу)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендації щодо коригування документів, поданих на випробування, доопрацювання конструкції дослідних зразків засобів вимірювальної техніки тощо)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендації щодо доцільності подання дослідних зразків засобів вимірювальної техніки на повторні державні приймальні випробування – за негативних результатів випробувань)

Окрім того, __________ *** вважає за  доцiльне:

- _________________________________________________________________________;

(рішення державної приймальної комісії щодо узгодження проекту технiчних  умов на засоби вимірювальної техніки - у разі проведення випробувань державною приймальною комісією)

- _______________________________________________________________.

(інші рекомендації та пропозиції за результатами державних приймальних випробувань)

8 Недолiки, виявленi під час проведення державних приймальних випробувань, _____

(назва

__________________________________ усунути i до "____"________ ____ р. подати звiт щодо

розробника засобів вимірювальної техніки)

усунення недоліків до _____________________________________________________________

(назви метрологічного центру, територіального органу чи організації метрологічної

_______________________________________________________________________________.

служби, що проводили випробування, метрологічного центру чи територіального органу, представник якого призначався головою державної приймальної комісії, а також територіального органу за місцезнаходженням виробника засобів вимірювальної техніки)

Додатки:

1 Програма державних приймальних випробувань.

2 Вiдомiсть вiдповiдностi зразкiв засобів вимiрювальної техніки  НД.

___________________________________________

(посади, пiдписи, прiзвища та iнiцiали осiб, якi  проводили

______________________________________________

випробування, чи голови та членiв державної приймальної комiсiї)

*  Акт державних приймальних випробувань затверджує керiвник метрологічного центру, територіального органу чи організації метрологічної служби, що проводили випробування, або керiвник метрологічного центру чи територіального органу, представник якого призначався головою державної приймальної комісії.

** Назва метрологічного центру, територіального органу чи організації метрологічної служби,  що проводили випробування, назва організації, що залучалась до проведення випробувань, або склад  державної приймальної комiсiї з наведенням посад, прізвищ та iнiцiалiв голови та членiв комiсiї, а також номера та дати наказу щодо створення цієї комiсiї.

*** Назва метрологічного центру, територіального органу чи організації метрологічної служби,  що проводили випробування, або посилання на державну приймальну комісію.

ДОДАТОК Ж

(обов’язковий)

ФОРМА АКТА ДЕРЖАВНИХ ПРИЙМАЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ

ВВЕЗЕННЮ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПАРТІЯМИ

ЗАТВЕРДЖУЮ * ______________ (посада керівника) ______________ (назва організації) ____________________ (підпис, ініціали, прізвище) "___"_______ ____ р. М.П.

А К Т

державних приймальних випробувань __________________________________________,

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

поданих ____________________________________________

(назва іноземного виробника засобів вимiрювальної техніки)

1 _______________________________** проведені державнi приймальнi випробування

___________________________________________, які серійно виробляються ______________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                                                          (назва іноземного

_________________________________________________.

виробника засобів вимiрювальної техніки та його місцезнаходження)

Державні приймальні випробування __________________________ проведенi в період

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

від "___"________ ____ р. до "___"________ ____ р. на підставі _______________________.

(номер i дата листа-доручення)

Експериментальна перевірка зразків _____________________________ проводилась на

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

випробувальній базі ______________________________________________________________
                                      (назва іноземного виробника чи інших фірм або організацій, де проводились випробу-

________________________ у  період від "___"________ ____ р. до "___"________ ____ р.

вання, їх мiсцезнаходження)

2 ______________** були поданi ____________________ серійні  зразки ____________

(кількість поданих зразків)                             (назва та умовне

________________________________________________________________________________

позначення модифікацій, виконань та типорозмірів зразків засобiв вимiрювальної техніки, поданих на випробу-

__________________________________.

вання, номери зразків, назва виробника)

___________________________________________________ призначені для  _____________________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                                      (призначення засобів

_____________________ , використовуються для  _________________________________________________

вимiрювальної техніки)                                                         (галузь застосування засобiв вимiрювальної техніки)

і мають такі основні технічні характеристики:

_________________________________________________________________________________________

(перелік основних технічних, у тому числі метрологічних, характеристик засобiв вимiрювальної техніки)

3 Ознайомившись з поданими зразками  та  розглянувши  документацiю __________**

визнав наданi матерiали достатнiми для проведення державних  приймальних  випробувань.

При  цьому ____________ ** було встановлено:

- вiдповiднiсть  комплектностi поданих документiв установленим вимогам;

- придатнiсть зразкiв ___________________________ для проведення випробувань.

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

4 _______  ** провів державнi приймальнi випробування _________________________

(назва засобiв вимiрювальної

_____________згiдно  з  затвердженою програмою державних приймальних випробувань, яка

техніки)

додається до цього акта.

5 За результатами проведених державних приймальних випробувань установлено:

5.1 _______________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки дотримання іноземним виробником правил законодавчої метрологiї, що дiють у країнi-експортерi, під час серійного виробництва засобiв вимiрювальної техніки)

5.2 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки вiдповiдності номенклатури, способiв нормування та нормованих  значень технічних, у тому числі метрологiчних, характеристик засобiв вимiрювальної  техніки,  наведених  у  документацiї іноземного виробника, вимогам стандартiв, а також метрологiчним  нормам  i правилам)

5.3 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки повноти номенклатури, правильності способiв нормування та нормованих значень вимог безпеки та охорони довкілля, а також методiв їх контролю, що наведені в технічній документації іноземного виробника, вимогам стандартiв)

5.4 _____________________________________________________________________________________.

(повноту та правильнiсть методик випробувань, у тому  числi випробувань на надiйнiсть, згідно з якими іноземний виробник чи уповноважена на те організація країни-експортера проводять випробування, та достовірність матеріалів за результатами цих випробувань)

5.5 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки повноти та правильності методик повiрки чи калібрування,  згідно з якими метрологічна служба іноземного виробника чи організація нацiонального органу з метрологiї країни-експортера проводить контроль метрологічних характеристик засобiв вимiрювальної техніки під час випуску з виробництва, та достовірність матеріалів за результатами цього контролю)

5.6 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки забезпеченості метрологічної служби іноземного виробника робочими еталонами, необхідними для контролю метрологічних характеристик засобiв вимiрювальної  техніки під час випуску їх із виробництва, а також своєчасність проведення метрологічної атестації, повірки чи калібрування цих еталонів)

5.7 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки технiчних, у тому числі метрологічних, характеристик зразків засобiв вимiрювальної техніки, які піддавались випробуванням, та оцінки відповідності цих характеристик вимогам технічної документацiї іноземного виробника)

5.8 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки можливості проведення повірки чи калібрування засобiв вимiрювальної  техніки  згiдно з документом на методику повірки, чинним в Україні, чи проектом документа на методику повiрки  чи калібрування, розробленим під час проведення випробувань, а також висновки за результатами оцінки стану метрологічного забезпечення засобiв вимiрювальної техніки після ремонту та під час експлуатації в Україні)

5.9 _____________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірки достатності інформації, наведеної в експлуатацiйнiй документацiї іноземного виробника, що постачається із засобами вимiрювальної техніки, для правильної експлуатацiї цих засобів в Українi)

5.10 ___________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами оцінки вiдповiдності  метрологiчних норм і правил передавання розмiру одиниць фiзичних величин вiд нацiональних  еталонiв  країни-експортера засобам вимiрювальної техніки, поданим на випробування, аналогiчним нормам i правилам, чинним в Українi)

5.11 ___________________________________________________________________________________.

(висновки за результатами оцінки системи управління якістю, впровадженої в іноземного виробника відповідно до ISO 9001, - у разі впровадження цієї системи)

5.12 ______________________________________________________________________.

(висновки за результатами оцінки технічного рівня засобів вимірювальної техніки)

6 У процесi проведення випробувань вiдмiчено  недолiки, наведенi у вiдомостi вiдповiдностi, яка додається до цього акта.

Результати державних приймальних випробувань _______________________________

(назва та умовне позначення засобiв

____________________ визнані _______________________.

вимiрювальної техніки)                   (позитивними чи негативними)

7 На пiдставi результатiв проведених випробувань __________ ** вважає за  доцiльне рекомендувати __________:

(назва ЦОВМ)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендацiї щодо затвердження типу засобів вимірювальної техніки, занесення його до Державного реєстру, а також  щодо видачі іноземному виробнику чи його офіційному представнику в Україні сертифіката затвердження типу засобів вимірювальної техніки)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендації щодо встановлення виду контролю метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки після ремонту та під час експлуатації, а також щодо міжповірочного інтервалу чи рекомендованого міжкалібрувального інтервалу)

- _________________________________________________________________________.

(рекомендації щодо доцільності подання засобів вимірювальної техніки на повторні державні приймальні випробування – за негативних результатів випробувань)

Окрім того, __________ ** вважає за  доцiльне:

- _______________________________________________________________.

(інші рекомендації та пропозиції за результатами державних приймальних випробувань)

8 Недолiки, виявленi під час проведення державних приймальних випробувань, _____

(назва

________________________________________________________________________ усунути i

іноземного виробника  засобів вимірювальної техніки чи його офіційного представника в Україні)

до "____"_________ ____ р. подати звiт щодо усунення недоліків до ______________________

(назва метрологічного центру,

_________________________________________________________________ звiт щодо усунен-

територіального органу чи організації метрологічної служби,  що проводили випробування)

ня недоліків.

Додатки:

1 Програма державних приймальних випробувань.

2 Вiдомiсть вiдповiдностi зразкiв засобів вимiрювальної техніки  вимогам нормативних документів та (або) технічній документації фірми-виробника.

3 Форми документів, які засвідчують результати контролю метрологічних характеристик засобів вимiрювальної техніки при випуску з виробництва чи рисунки відтисків повірочних або калібрувальних тавр.

________________________________________________

(посади, пiдписи, прiзвища та iнiцiали осiб, якi  проводили випробування)

*  Акт державних приймальних випробувань затверджує керiвник метрологічного центру, територіального органу чи організації метрологічної служби, що проводили випробування.

** Назва метрологічного центру, територіального органу чи організації метрологічної служби,  що проводили випробування, назва організації, що залучалась до проведення випробувань.

Примiтка 1 У випадках одночасного проведення державних приймальних випробувань декількох типів засобів вимірювальної техніки акт випробувань допускається складати на ці декілька типів засобів вимірювальної техніки.

Примiтка  2 У разі складання акта державних приймальних випробувань декількох типів засобів вимірювальної техніки їх призначення, галузь застосування та основні технічні характеристики допускається наводити в додатку до акта випробувань.

ДОДАТОК И

(обов’язковий)

ФОРМА СЕРТИФІКАТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПУ

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

____________________

(назва ЦОВМ)

====================================================================

СЕРТИФІКАТ

затвердження типу засобів вимiрювальної техніки

№ _____                                                                      Виданий  "____"_______ ____ р.

Цей сертифiкат, виданий ____________________________________________________

(назва та місцезнаходження виробника чи розробника засобів вимірю-

______________ засвiдчує, що на пiдставi позитивних результатiв державних ________________

вальної техніки)                                                                                                                                  (вид випробувань)

випробувань __________________ затверджений тип засобу  (засобів) вимірювальної техніки

(назва ЦОВМ)

___________________________________________ , який зареєстровано в Державному реєстрі

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

засобiв вимiрювальної техніки за номером ___________.

________________________________________________ під час випуску з виробництва

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

підлягають ___________________ .

(повірці чи калібруванню)

Міжповірочний інтервал (рекомендований міжкалібрувальний інтервал),  установлений  під  час  затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки, - ______________________.

(інтервал у роках чи місяцях)

___________________                  _______                        ______________

(посада керівника ЦОВМ)                   (пiдпис)                          (iнiцiали, прiзвище)

М.П.

Примітка. У випадках переоформлення сертифікатів затвердження типу засобiв вимiрювальної техніки, пов’язаних зі змінами назв та (або) умовних позначень цих засобів, назв їх виробників тощо, якщо ці зміни вносяться не за результатами державних контрольних випробувань засобiв вимiрювальної техніки, сертифікат затвердження типу повинен містити посилання не на результати державних випробувань, а на відповідне рішення ЦОВМ.

ДОДАТОК К

(обов'язковий)

ФОРМА ДОЗВОЛУ НА ВИРОБНИЦТВО УСТАНОВЧОЇ

СЕРІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

_____________

(назва ЦОВМ)

====================================================================         ________________________

(назва територіального органу)

ДОЗВІЛ

на виробництво установчої серії засобів вимірювальної  техніки

№ ___________

На підставі позитивних результатів державних приймальних випробувань (акт державних  приймальних випробувань від "____"_______ ____ р.) _____________________________

(назва та місцезнаходження виробника)

дозволяється виробництво установчої серії  ___________________________________________

(назва  та умовне позначення засобів вимірювальної техніки)

у кількості _______ шт.

_________________________________   	_______ 	  _______________

(посада керівника територіального органу)  	  (підпис) 	   (ініціали, прізвище)

М.П.             "____"_______ ____ р.

ДОДАТОК Л

(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,  ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ НА ДЕРЖАВНІ

КОНТРОЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Л.1 Технiчнi умови - 1 прим. (подаються у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, б, г), е), ж) або проект технічних умов – 1 прим. (подається у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, а), д).

Л. 2 Проект сповіщення про зміни до технічних умов – 1 прим. (подається у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, е).

Л.3 Експлуатацiйні документи, що входить у комплект постачання засобiв вимiрювальної техніки – по 1 прим. кожного документа.

Л.4  Документ  на  методику  повiрки  або  калібрування  засобів вимірювальної техніки (за вiдсутностi  роздiлу "Методика повiрки" або "Методика калібрування" в експлуатацiйнiй документацiї) - 1 прим.

Л.5  Матерiали,  якi  пiдтверджують вiдповiднiсть показникiв надiйностi засобiв вимiрювальної техніки нормованим значенням - 1 прим. (подаються у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, а), б), в), д).

Л.6  Довiдка  про  заявленi  претензiї  до якості засобiв вимiрювальної техніки, що надійшли від споживачів за час, який минув пiсля проведення попереднiх державних випробувань - 1 прим. (подається у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, б), в).

Л.7 Фотографiя загального вигляду засобiв вимiрювальної техніки  розмiром 
13 см х 18 см або 18 см х 24 см - 1 прим. (подається у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, а), д).

Л.8 Опис типу засобiв вимiрювальної техніки для Державного реєстру - 
1 прим. (подається у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, б), г), е), ж).

Л.9 Проект опису типу засобiв вимiрювальної техніки для Державного реєстру - 
3 прим. (подається у випадках проведення випробувань згідно з 4.6, а), д), е).

Л.10 Копія свідоцтва щодо вибухозахищеності засобів вимірювальної техніки   - 
1 прим. (подається у випадках проведення випробувань засобів вимірювальної техніки вибухозахищеного виконання).

Л.11 Копія документа, який підтверджує можливість застосування засобів вимірювальної техніки у медичній практиці - 1 прим. (подається у випадках проведення випробувань засобів вимірювальної техніки медичного призначення).

ДОДАТОК М

(обов’язковий)

ФОРМА АКТА ДЕРЖАВНИХ КОНТРОЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ПРИЗНАЧЕНІ

ДО СЕРІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ЧИ СЕРІЙНО ВИРОБЛЯЮТЬСЯ В УКРАЇНІ

ЗАТВЕРДЖУЮ ______________ (посада керівника) ______________________ (назва територіального органу) ____________________ (підпис, ініціали, прізвище) "___"_______ ____ р. М.П.

А К Т

державних контрольних випробувань __________________________________________,

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

номер за Державним реєстром засобів вимірювальної техніки _______________________ *

(номер за Державним реєстром)

1 _________ ** у період від "___"________ ____ р. до "___"________ ____ р. проведені

державнi контрольнi випробування ___________________________________________.

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

2 Випробування проведенi відповідно до 4.6 ____________________________________

(позначення відповідного переліку цього пункту)

ДСТУ 3400:2005 на серійних зразках (зразках з установчої серії чи на зразках, виготовлених іншим виробником тощо) ______________________________________________ вiдповідно до

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

плану державних контрольних випробувань засобiв вимiрювальної техніки________________

(назва територіального

_____ на _____ р., позиція плану _______________. ***

органу)                                              (номер позиції плану)

_____________________________________________________ залучена для проведення

(назва організації, що залучалась до проведення випробувань)

випробувань згідно з листом __________________________________.

(назва ЦОВМ, номер і дата відповідного листа)

3 Для випробувань були вiдiбранi зразки _______________________________________

(назва та умовне позначення модифікацій, виконань та ________________________________________________________________________________

типорозмірів відібраних для випробувань зразків засобiв вимiрювальної техніки, кількість зразків та їх заводські

_____________________________________________.

номери, назва виробника та рік виготовлення зразків)

На випробування була подана документація згідно з додатком Л ДСТУ 3400:2005.

4 Державні контрольні випробування _________________________________ проведені

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

відповідно до вимог ____________ на випробувальній базі ______________________________

(позначення НД)                                                      (назва організації чи організацій, де

____________________________________.

проводились випробування, їх мiсцезнаходження)

5 За результатами проведених державних контрольних випробувань установлено:

_______________________________________________________.

(висновки за результатами перевірок за 6.9-6.13, викладені у формі переліків)

Результати державних контрольних випробувань ________________________________

(назва та умовне позначення засобiв

____________________ визнані _______________________.

вимiрювальної техніки)                   (позитивними чи негативними)

7 На пiдставi результатiв проведених випробувань ________ **  вважають за  доцiльне рекомендувати __________:

(назва ЦОВМ)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендацiї щодо затвердження типу засобів вимірювальної техніки, занесення його до Державного реєстру, а також  щодо видачі виробнику сертифіката затвердження типу засобів вимірювальної техніки – у разі проведення випробувань за 4.6 а), д)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендацiї щодо доповнення переліку виробників засобів вимірювальної техніки іншим підприємством - у разі проведення випробувань за 4.6, г)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендації щодо внесення змін до опису типу для Державного реєстру - у разі проведення випробувань за 4.6, е) та в інших обґрунтованих випадках)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендації щодо видачі виробнику сертифіката відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу - у разі проведення випробувань за 4.6, б), г), е), ж)

- _________________________________________________________________________.

(інші рекомендації та пропозиції за результатами випробувань - щодо зміни назви виробника, умовного позначення засобів вимірювальної техніки тощо)

Додатки:

1 Вiдомiсть вiдповiдностi зразкiв засобів вимiрювальної техніки  НД.

2 Перелік зауважень до поданих документів (за наявності таких зауважень).

3 Протокол випробувань зразкiв засобів вимiрювальної техніки на відповідність вимогам безпеки (за наявності таких вимог у НД).

________________________________________________

(посади, пiдписи, прiзвища та iнiцiали осiб, якi  проводили випробування)

* У випадках проведення випробувань згідно з 4.6, а), д) замість номера за Державним реєстром у заголовку акта наводиться запис: "до Державного реєстру засобів вимiрювальної техніки не занесені".

** Назва територіального органу,  що проводив випробування, та назва організації, яка залучалась до проведення випробувань.

*** У випадках проведення випробувань додатково до плану, а також у разі поєднання державних контрольних випробувань із кваліфікаційними чи періодичними випробуваннями це повинно бути відбито в акті.

ДОДАТОК Н

(обов’язковий)

ФОРМА АКТА ДЕРЖАВНИХ КОНТРОЛЬНИХ ВИПРОБУВАНЬ

ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА

ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ ПАРТІЯМИ

ЗАТВЕРДЖУЮ * ______________ (посада керівника) ______________ (назва організації) ____________________ (підпис, ініціали, прізвище) "___"_______ ____ р. М.П.

А К Т

державних контрольних випробувань __________________________________________,

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)

номер за Державним реєстром засобів вимірювальної техніки _______________________

(номер за Державним реєстром)

1 _______________________________** проведені державнi контрольнi випробування

___________________________________________, які серійно виробляються ______________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                                                          (назва іноземного

_________________________________________________.

виробника засобів вимiрювальної техніки та його місцезнаходження)

Державні контрольні випробування ___________________________ проведенi в період

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

від "___"________ ____ р. до "___"________ ____ р. на підставі плану державних контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки, що ввозяться на територію України партіями, __________, позиція плану _____.***

(назва ЦОВМ)

Експериментальна перевірка зразків _____________________________ проводилась на

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

випробувальній базі ______________________________________________________________
                                      (назва іноземного виробника чи інших фірм або організацій, де проводились випробу-

________________________ у  період від "___"________ ____ р. до "___"________ ____ р.

вання, їх мiсцезнаходження)

2 ______________** були поданi ____________________ серійні  зразки ____________

(кількість поданих зразків)                             (назва та умовне

________________________________________________________________________________

позначення модифікацій, виконань та типорозмірів зразків засобiв вимiрювальної техніки, поданих на випробу-

___________________.

вання, номери зразків)

4 Державнi контрольнi випробування ___________________________ проведені згідно

(назва засобiв вимiрювальної техніки)

з програмою, затвердженою __________**, яка додається до цього акта.

5 За результатами проведених державних контрольних випробувань установлено:

________________________________________________________.

(висновки за результатами перевірок за 6.10, 6.13, викладені у формі переліків)

Результати державних контрольних випробувань _______________________________

(назва та умовне позначення засобiв

____________________ визнані _______________________.

вимiрювальної техніки)                   (позитивними чи негативними)

6 На пiдставi результатiв проведених випробувань __________ ** вважає за  доцiльне рекомендувати __________:

(назва ЦОВМ)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендацiї щодо видачі іноземному виробнику чи його офіційному представнику в Україні сертифіката відповідності засобів вимірювальної техніки затвердженому типу)

- _________________________________________________________________________;

(рекомендації щодо внесення змін до опису типу для Державного реєстру - у разі проведення випробувань за 4.6, е) та в інших обґрунтованих випадках)

- _________________________________________________________________________.

(інші рекомендації за результатами випробувань – щодо зміни назви іноземного виробника, умовного позначення засобів вимірювальної техніки тощо)

Додатки:

1 Програма державних контрольних випробувань.

2 Вiдомiсть вiдповiдностi зразкiв засобів вимiрювальної техніки  вимогам нормативних документів та (або) технічній документації фірми-виробника.

3 Форми документів, які засвідчують результати контролю метрологічних характеристик засобів вимiрювальної техніки при випуску з виробництва чи рисунки відтисків повірочних або калібрувальних тавр.

________________________________________________

(посади, пiдписи, прiзвища та iнiцiали осiб, якi  проводили випробування)

*  Акт державних контрольних випробувань затверджує керiвник метрологічного центру чи територіального органу що проводили випробування.

** Назва метрологічного центру чи територіального органу,  що проводив випробування, назва організації, що залучалась до проведення випробувань.

*** У випадках проведення державних контрольних випробувань згідно з листом-дорученням ЦОВМ наводиться номер і дата цього листа.

Примiтка. У випадках одночасного проведення державних контрольних випробувань декількох типів засобів вимірювальної техніки акт випробувань допускається складати на ці декілька типів засобів вимірювальної техніки.

ДОДАТОК П

(обов’язковий)

ФОРМА СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ ЗАСОБІВ

ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ЗАТВЕРДЖЕНОМУ ТИПУ

________________

(назва ЦОВМ)

====================================================================

СЕРТИФІКАТ

відповідності засобів вимiрювальної техніки

затвердженому типу

№ _____                                                                      Виданий  "____"_______ ____ р.

Чинний до "____"_______ ____ р.

Цей сертифiкат засвідчує, що ідентифіковані належним чином ____________________

(назва та умовне позначення

_________________________________, які серійно виробляються ________________________

засобiв вимiрювальної техніки, код УКТ ЗЕД)                                                              (назва та місцезнаходження

________________________________________ відповідають затвердженому типу, зареєстрованому в

виробника засобів вимірювальної техніки)

Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером __________, а також вимогам

______________.

(позначення НД)

Сертифікат виданий виробнику за рішенням ________________ на підставі позитивних

(назва ЦОВМ)

результатів державних контрольних випробувань, проведених __________________________

(назва метрологічного центру чи

_____________________  (акт випробувань від "____" _______ _____ р.).

територіального органу)

Виробник зобов’язаний забезпечити відповідність _______________________________

(назва та умовне позначення засобів вимі-

________________ затвердженому типу та вимогам нормативних документів, зазначених у цьому

рювальної техніки)

сертифікаті, з урахуванням терміну гарантії виробника на конкретний зразок засобів вимірювальної техніки.

___________________                  _______                        ______________

(посада керівника ЦОВМ)                   (пiдпис)                          (iнiцiали, прiзвище)

М.П.

Примітка. У випадках переоформлення сертифікатів відповідності засобiв вимiрювальної техніки затвердженому типу, пов’язаних зі змінами назв та (або) умовних позначень цих засобів, назв їх виробників тощо, якщо зазначені зміни вносяться не за результатами державних контрольних випробувань цих засобiв, ці сертифікати повинні містити посилання не на акт випробувань, а лише на відповідне рішення ЦОВМ.

ДОДАТОК Р

(обов'язковий)

ФОРМА ТИМЧАСОВОГО ДОЗВОЛУ НА СЕРІЙНЕ

ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

_____________

(назва ЦОВМ)

====================================================================         ________________________

(назва територіального органу)

ТИМЧАСОВИЙ ДОЗВІЛ

на серійне виробництво засобів вимірювальної  техніки

№ ___________

На підставі позитивних результатів державних __________________ випробувань (акт

(вид випробувань)

випробувань від "____"_______ ____ р.) ______________________________________________

(назва та місцезнаходження виробника засобів вимірювальної

______ дозволяється серійне виробництво ____________________________________________

техніки)                                                                          (назва  та умовне позначення засобів вимірювальної техніки)

на час розгляду матеріалів за результатами державних ______________________ випробувань

(вид випробувань)

__________.

(назва ЦОВМ)

______________________________   	_______ 	  _______________

(посада керівника територіального органу)  	  (підпис) 	   (ініціали, прізвище)

М.П.             "____"_______ ____ р.

ДОДАТОК С

(обов’язковий)

ФОРМА СВІДОЦТВА ПРО ВИЗНАННЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ТИПУ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

____________________

(назва ЦОВМ)

====================================================================

СВІДОЦТВО

про визнання затвердження типу

засобів вимiрювальної техніки

№ _____                                                                      Видане  "____"_______ ____ р.

Це свідоцтво, видане ________________________________________________________

(назва та місцезнаходження виробника засобів вимірювальної техніки)

засвiдчує, що на пiдставi _____________________________, підписаного __________________

(назва міжнародного договору України)                                      (назва ЦОВМ, дата

________________________,  визнані результати державних випробувань і затвердження типу

підписання договору)

______________________________________________, проведених _______________________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                                   (назва національного органу з

______________________________________________.

з метрології, який затвердив тип засобів вимірювальної техніки)

______________________________________________________ на підставі рішення ___________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                                        (назва ЦОВМ)

зареєстровані в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки за номером _________.

___________________________________________ підлягають _____________________

(назва та умовне позначення засобiв вимiрювальної техніки)                             (повірці чи калібруванню)

після ремонту та під час експлуатації.

Міжповірочний інтервал (рекомендований міжкалібрувальний інтервал),  установлений  під  час  визнання затвердження типу ___________________________, - ______________

(назва засобiв вимiрювальної техніки)        (інтервал у роках

_________.

чи місяцях)

___________________                  _______                        ______________

(посада керівника ЦОВМ)                   (пiдпис)                          (iнiцiали, прiзвище)

М.П.

УДК 389.6 621.3.089.6 + 53.089.6                                                                             Т81

Ключові   слова:  засоби  вимiрювальної  техніки,  державні  приймальні випробування, державні контрольні випробування.

___________________________________________________________________